**AĞIRLIK – UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, YETİŞKİN HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI**

**TAŞINIR KODU: 253-03-04-241000116**

**BOY ÖLÇERLİ TARTI**

1. 10-200 kg arası +-50 gr hassasiyette dijital kilo ölçüm yapmalıdır.
2. 60-210 cm arası +-1 mm hassasiyetle manuel boy ölçme işlemi yapılabilmelidir.
3. Boy ve ağırlığa göre yağlılık oranını yüzde olarak veya BMI (Body Mass Index) olarak ekranda göstermelidir. (boy değeri manuel olarak girilerek hesaplama yapılabilir)
4. LCD ekrana sahip olmalıdır.
5. En az 7 adet hafızaya sahip olmalıdır.
6. Paslanmaz çelik tartı kefesi olmalıdır. Ayrıca çıkabilir ve kolay temizlenir olmalıdır.
7. Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma imkânı sağlamalıdır.
8. Kg veya lb şeklinde ölçüm yapabilmeli ve dara alabilme özelliği olmalıdır.
9. Şarj edilebilir dahili batarya ve adaptörle kullanılabilir olmalıdır.
10. Darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahip olmalıdır.
11. Zemin eğimine göre ayarlanabilir rotil ayakları olmalıdır.
12. Teleskopik boy ölçüm çubuğu olmalıdır. Ölçüm çubuğu gövdeye 2 noktadan sabitlenebilmelidir.
13. Boy ölçme çubuğu ekranın ön tarafına monte edilmiş olmalıdır ve 2 noktadan teleskopik olarak hareket etmeli bu sayede tamamen iç içe geçerek ekran önünde kalmamalı.
14. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
15. Teklif edilen ürün tıbbi cihaz kapsamında olup ait TİTUBB/ÜTS kayıt numarası teklifte bildirilmelidir.